COMPACT2-NDT洗片机使用保养注意事项

一：暗室室温应低于机器设定温度，否则机器不能正常工作。湿度过大会导致电子部分短路。保证水质洁净，水质差将影响洗片效果。暗室内最好能够安装空调、除湿机、过滤器 。

二：显影液、定影液应在使用前24小时配置好，使其充分的溶解。

三：在开机前，检查药槽和补液桶的储存量，必要时添加药液。严禁在补液桶空或药缸空的情况下

运转机器，无药液和水会导致循环泵损坏。

四：上水的水流量不能过大，以避免水洗槽的水进入定影和显影槽。清水溢出管不能打折或堵塞，

保证下水道通畅。避免因溢水不畅，造成水洗槽的水进入定影和显影槽。

五：在开始洗片子之前，先洗2~3大张废胶片以便清洁沉积在辊轴上的脏物和灰尘。然后开始正常

冲洗胶片。

六：送胶片时尽量靠左边送入 （送宽度80mm的单张胶片应该距左边保持20mm左右的距离）。如果

是多张胶片同时送入，一定保持胶片之间平行，避免因为胶片的重叠，改变胶辊间隙造成涡杆，

斜齿轮，胶辊损坏。

七：如果发生卡片，先关机，取出相应辊排，用手转动辊排主驱动轴取出胶片。

八：每天工作结束后必须要将机器的水洗槽里的水排掉，避免水洗槽中生成粘稠物，附着在水洗辊

排上造成卡片，影响机器正常使用。

九：定影辊排上的海绵辊只能用清水冲洗，然后用手挤干，禁止使用包括毛巾在内的任何物品清洗。不使用时一定保持湿润，防止干裂。

十：定期清洗辊轴，药缸，并进行内部管路的冲洗。要用软海绵擦洗，切勿使用硬刷子、钢丝球

或掉毛的布。建议用户购买专用洗片机清洁剂定期清洗。

十一：如果洗片机超过1个星期不使用，应将显、定影槽中的药液排空，并加入清水，同时排空水槽；再次使用时将清水放掉，重新加入药液，以防止结晶，产生伪缺陷。

十二：不要让药液进入洗片机内部，导致电路板、操作面板、马达、风道、腐蚀损坏。

十三：显影、定影、水洗辊排应至少三个月清洗一次，方法为：关闭电源，取下机盖，取出辊排，放入温水中，用无纺布轻轻擦拭，小心不要划伤滚轴，然后用清水冲洗干净，放回机器即可。

北京瑞银泰信科技有限公司

售后服务

北京：郑海军010-52455060、13601031384

上海：蔡  琨010-54656356、13816973082